维修服务

2、机器名称：血透用水处理系统

规格型号：德国劳饵R0 DiaII 2450

服务项目：对水处理系统进行化学消毒

3、机器名称：大容量脱水机

规格型号：德国徕卡 Peloris

故障描述：机器运行报警，液位传感器无法监测液位，无法使用

维修项目：更换液位传感器LLS

4、机器名称：全自动五分类血液分析仪（不带网织红血球）

规格型号：希森美康 XT-1800i

故障描述：机器运行报警，报压力错误

维修项目：更换压力膜片

5、机器名称：黄疸仪

规格型号：美能达 JM-103

故障描述：黄疸仪可以开机，操作时无反应

维修项目：更换黄疸仪探头灯管

6、机器名称：血液透析机

规格型号：德国贝朗爱敦 Dialog+

故障描述：开机一直显示“即将重复DF(透析液)压力自检”

维修项目：负压泵头老化，更换新泵头

7、机器名称：干燥柜

规格型号：优玛 LWYL-600

故障描述：干燥柜运行过程中发出异常响声

维修项目：找出噪音源消除噪音