血氧饱和度监测仪技术参数

- 屏幕显示

  - 彩色液晶显示屏，屏幕大小2.4英寸

  - 屏幕分辨率320×240

- 模拟SpO2规格

  - 测量范围：0~100%

  - 分辨率：1%

  - 精度：70~100%：± 3%；0~69%：未定义

  - 有脉搏调制音功能

  - 脉率测量范围：25 bpm ~250 bpm

  - 精度：±1% 或者 ± 1 bpm, 取大者

  - 标配血液灌注指数（PI），测量范围：0.1%-20%，分辨率：0.01%、精度：0.1%或测量值的10%，取大者

- 数据存储

  - 趋势间隔：30秒～30分钟可选

  - 存储方式：掉电保存

  - 存储容量：点测ID从1--99，每个ID可存储300组，连续监测ID为0，可存储30000组

- 标配电池规格

  - 类型：锂离子可充电电池

  - 电池容量：1600 mAh

  - 供电时间：≥14小时

  - 充电底座保证不间断的监护

- 联网功能

  - 可通过无线方式联入中央机

- ★6   保修期：主机三年，配件半年